## Tareas
CNEA
Nº | FECHA DE INICIO | TEMA | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | Sector/ Proyecto | RESP | FECHA REALIZADO | OBSERVACIONES | ESTADO
1 | 2018-05-30 |  | Se sugiere ordenar la documentación según lo acordado en la reunión. | LAB | AA, VM, SA | 2018-08-30 |  | REALIZADO
2 | 2018-05-30 |  | Se sugiere definir un plazo para el nombre del Loop. | LAB | AA, VM |  |  | PENDIENTE
3 | 2018-09-20 |  | Es necesario saber cuál es el stock de R134a. | LCHF | VM | 2018-10-20 |  | REALIZADO
4 | 2018-09-20 |  | Será necesario chequear los bulones de drenajes y equipos que hayan sido removidos del circuito, antes de la realización del vacío. Si no el mismo no podrá llevarse a cabo. | LCHF | VM | 2019-02-28 |  | REALIZADO
5 | 2018-11-07 |  | Mantenimiento Fuentes MTD | LCHF | DO, NS | 2019-08-09 |  | REALIZADO
6 | 2018-12-04 |  | Mantenimiento de grupo electrógeno | LCHF | AA | 2019-03-01 |  | REALIZADO
7 | 2018-12-04 |  | Mantenimiento de compresor | LCHF | DM | 2019-03-31 |  | REALIZADO
8 | 2018-12-04 | AS001 | Torre de enfriamiento | LCHF | VM | 2019-01-31 |  | REALIZADO
9 | 2018-12-04 | LOOP | Limpieza de filtros loop | LCHF | AA, VM | 2019-08-30 |  | REALIZADO
10 | 2018-12-04 | AB | Mantenimiento de bombas | LCHF | VM | 2019-08-02 |  | REALIZADO
11 | 2019-02-08 | ARTURITO | Conexiones de PLC Siemmens a SIAC , UPS A SIAC, modulos NI a sala control (Puntos 9, 10 y 11 Minuta reunion en Proyecto CNAII) | CNAII | DO, NS | 2019-09-13 |  | REALIZADO
12 | 2019-02-09 | ARTURITO | Cableado instrumentación standard SP (Punto 3 Minuta reunion en Proyecto CNAII) | CNAII | NS, DO | 2019-09-06 |  | REALIZADO
13 | 2019-02-09 | SP | Soldar cables en estrella inferior y los ocnectores de las distintas coronas | CNAII | DO, NS | 2019-08-30 |  | REALIZADO
14 | 2019-02-08 | ARTURITO | conexión ELÉCTRICA DEL siac AL Tablero seccional | CNAII | DO, NS | 2019-08-23 |  | REALIZADO
15 | 2019-02-09 | ARTURITO | Usar La Gotita para fijar tornillos y que no se aflojen por vibracion | CNAII | DV, CC, VM | 2019-03-15 |  | REALIZADO
16 | 2019-09-09 | BR005 (almac) | Reparación rajadura soldadura reduccion | LCHF | TALLER | 2019-10-04 |  | REALIZADO
17 | 2019-09-09 | Filtro BF001 | Cambio a juntas de teflon | LCHF | TALLER | 2019-10-06 |  | REALIZADO
18 | 2019-09-30 | BQ001 | Cambio de sello a Teflon/ Reparacion fuga | LCHF | TALLER | 2019-10-23 |  | REALIZADO
19 | 2019-09-30 | AB005 | Desarmar para ver manchon | LCHF | TALLER | 2019-10-16 | se tiene q cambiar manchon | REALIZADO
20 | 2019-09-30 | Bridas | Comprobar torques de algunas al azar | LCHF | EG |  |  | PENDIENTE
21 | 2019-09-12 | Mensula | Fijar la de retorno al secundario | LCHF | TALLER |  |  | PENDIENTE
22 | 2019-09-17 | Grupo electrógeno | Sensor de nivel, ver si se puede aislar de baba | LCHF | TALLER |  |  | PENDIENTE
23 | 2019-09-22 | Analisis R134a | Acondicionar tacho de prueba para que resista vacío | LCHF | TALLER | 2019-10-01 |  | REALIZADO
24 | 2019-09-23 | BR 007 | Calibrar volumen de vejiga | LCHF | VM | 2019-11-01 |  | REALIZADO
25 | 2019-09-27 | AI001 - Bomba vacío | Revisar aceite y filtro - Mimo por agotamiento | LCHF | TALLER |  | El 29/1/20 se sopleteó filtro. Muchos residuos, algunos metálicos | PENDIENTE
26 | 2019-09-12 | Filtro BF001 | Cambio de juntas a teflon | LCHF | TALLER | set 19 |  | REALIZADO
27 | 2019-09-27 | BQ001 | Cambio de sello a Teflon | LCHF | TALLER | 2019-10-01 |  | REALIZADO
28 | 2019-09-02 | Loop | Colocar tablero con guardamotores y teclas de luces | LCHF | TALLER |  |  | PENDIENTE
29 | 2019-09-12 | BR005 (almac) | Reparación rajadura soldadura reduccion | LCHF | TALLER | 2019-10-01 |  | REALIZADO
30 | 2019-10-10 | AB005 | Sensor de presion, armar T y adaptador | LCHF | AA, VM | 2019-11-01 |  | REALIZADO
31 | 2019-10-16 | Loop chico | Reubicar loop mas cerca de la torre | LABORATORIO | TALLER, ON |  |  | EN PROCESO
32 | 2018-01-01 | Seguridad loop | Estructuras acceso Tks hidroneum | LCHF | TALLER |  |  | PENDIENTE
33 | 2018-01-01 | Seguridad loop | Estructuras acceso Tk control volumen | LCHF | TALLER |  |  | PENDIENTE
34 | 2018-01-01 | Seguridad loop | Cambio lugar tensor techo nivel sup loop | LCHF | TALLER |  |  | PENDIENTE
35 | 2018-01-01 | Seguridad loop | Baranda en conector superior e inferior SP | LCHF | TALLER |  |  | EN PROCESO
36 | 2019-10-01 | Sala control | Poner pizarron | LCHF | VM, AA |  |  | REALIZADO
37 | 2019-08-01 | Operación loop | Cálculos de estados por Hysis c potencia | CNAII | PB |  |  | PENDIENTE
38 | 2019-09-27 | Operación loop | Revisar formularios operación | CNAII | VM, AA |  |  | REALIZADO
39 | 2019-10-17 | AB005 | Cambio goma manchon/ Cambiar el manchon | LCHF | TALLER | 2019-11-01 |  | REALIZADO
40 | 2019-10-22 | AB005 | Cambiar sentido giro bomba y motor | LCHF | TALLER |  |  | REALIZADO
41 | 2019-10-24 | AB005 | Adaptación para colocar sensor presión | LCHF | TALLER | 2019-11-01 |  | REALIZADO
42 | 2019-10-25 | Plataf. Elev | Cambio solenoide | LAB | NS | 2019-11-01 |  | REALIZADO
43 | 2019-10-10 | Analisis R134a | Acondicionar tacho de prueba para que resista vacío | LCHF | TALLER | 2019-10-01 |  | REALIZADO
44 | 2019-11-04 | Sala control | Poner pizarron | LCHF | VM | 2019-11-01 |  | REALIZADO
45 | 2019-11-06 | Loop | Colocar reloj pared | LCHF | VM | 2020-01-06 |  | REALIZADO
46 | 2019-12-10 | SP | Acondicionar cajon de CONUAR para que se pueda despachar | CNAII | TALLER | 2020-03-03 |  | REALIZADO
47 | 2019-12-13 | AB005 | Ajustar manchon | LCHF | TALLER | 2019-12-20 |  | REALIZADO
48 | 2019-12-16 | TIC006 Y FIC015 | Desrmar para sacar pérdida aire | LCHF | TALLER | 2020-02-26 | Se va a dejar asi. Es mas riesgoso desarmar que la pérdida | REALIZADO
49 | 2019-12-16 | Grupo electrógeno | Compra de filtros | LCHF | VM |  |  | PENDIENTE
50 | 2019-12-02 | LOOP | Compra juntas grafito | LCHF | VM | 2019-01-07 |  | REALIZADO
51 | 2019-12-13 | loop | Desagote SP para cambiar termovaina PT100 (compra manguera) | CNAII | VM | 2020-02-21 | 06/01/19 a la espera compra manguera | REALIZADO
52 | 2001-12-13 | sp | Colocar sensor de presión en la SP a la salida | CNAII | VM - TALLER | 2020-02-26 |  | REALIZADO
53 | 2020-01-06 | GE | Retiro tambores aceite | LCHF | VM | 2020-03-02 | Llamar Ariel 15/2 011 68284761 | REALIZADO
54 | 2020-01-09 | Loop | Renovar listado de stock juntas | LCHF | VM - AA | 2020-01-17 |  | REALIZADO
55 | 2020-01-09 | Instr SP | Verificar funcionamiento de PY1006 para colocar en SP | LCHF | VM | 2020-01-10 |  | REALIZADO
56 | 2020-01-09 | GC | Modificar codificacion equipamiento | LAB | VM - AA |  |  | EN PROCESO
57 | 2020-01-13 | Mant Lab | Manenimiento calderas y radiadores | LAB | VM |  | Al 28/1/20 se realizó mant. Calderas. Faltan radiadores | EN PROCESO
58 | 2020-01-09 | GE | Muestra de aceite para análisis | LCHF | VM - AA |  | Entregado a Osuna semana del 12/2/20 | EN PROCESO
59 | 2020-01-23 | medio amb | Pedir que retiren toners viejos | LAB | VM | 2020-01-31 |  | REALIZADO
60 | 2020-01-24 | Loop | Diseñar cañeria para sistema de carga y descarga de R134a para la SP | LCHF | VM |  | PROYECTO LARGO PLAZO | PENDIENTE
61 | 2020-01-31 | Lab Electrico | Hacer relevamiento eléctrico de instalaciones | LAB | VM |  |  | PENDIENTE
62 | 2020-01-20 | Mant Lab | Falta riego | LAB | VM |  | Ticket #592373, mails a Losa 31/01/20 y 27/2/20 | PENDIENTE
63 |  | SIAC | Desarme Arturito - Comprobacion funcionamiento | CNAII | DO-NS-DV |  |  | PENDIENTE
64 | 2020-03-10 | LCHF | Desarme SP | CNAII | DP-EG | 2020-03-18 |  | REALIZADO
65 | 2020-03-11 | GE | Retiro tambor refrigerante | LCHF | VM |  | 11/03Tomas Collomb se comunica cuando el deposito esté acondcionado | PENDIENTE
66 | 2020-03-12 | CNAII | Guardado de datos placa NI en NAS | CNAII | DO |  |  | PENDIENTE
67 | 2020-03-15 | Filtro BF001 | Compra malla repuesto | LCHF | VM, AA | 2020-04-01 |  | REALIZADO
68 |  | AB002 | Inspección cantidad aceite AB002 | LCHF | TALLER |  |  | PENDIENTE
69 |  | SP | Colocación dummy | CNAII | Taller | 2020-09-23 |  | REALIZADO
70 |  | SP | Hacer vacio en dummy y llenar con R134a | CNAII | PB, VM | 2020-09-26 |  | REALIZADO
71 |  | Operación loop | Presurización de circuito | LCHF | PB, VM | 2020-09-30 |  | REALIZADO
72 |  | Contaminacion R1343a | Toma muestra R134a contaminado | LCHF | Fabiana, VM | 2020-10-01 |  | REALIZADO
73 |  | Contaminacion R1343a | Vaciado de circuito y colocacion de R134a en tanques almacenamiento | LCHF | VM,AA,PB | 2020-10-14 |  | REALIZADO
74 |  | AB002 | Recolocar/revisar manómetro AB002 | LCHF | NS, VM |  |  | PENDIENTE
75 |  | Mant Loop | Cambio de membrana y otros AB 002 | LCHF | TALLER |  |  | PENDIENTE
76 | 2020-10-15 | Mant Loop | Revision bomba vacío | LCHF | TALLER |  |  | PENDIENTE
77 |  | Mant Loop | Desarme e inspeccion cono bruja | LCHF | TALLER |  |  | PENDIENTE
78 |  | Mant Loop | Reemplazo cono bruja | LCHF | TALLER |  |  | PENDIENTE
79 |  | Mant Loop | Revisión/reparación VF001 | LCHF | TALLER |  |  | PENDIENTE
80 |  | Operación loop | Llenado con R134a | LCHF | AA, PB |  |  | PENDIENTE
81 |  | Analisis falla | Reanalisis diseño mecánico (soldaduras, paredes finas, Expansion térmica y relacion con falla eléctrica, fuerzas magnéticas?) | CNAII | AC, ERN |  |  | PENDIENTE
82 |  | Análisis falla | Reanalisis diseño eléctrico (Corriente circulante en hornallas/arañas, Causa de falla eléctrica en simil (junto con mecánica), | CNAII | DO, ERN? |  |  | PENDIENTE
83 |  | RePARACION SIMIL | Evaluar otras propuestas para reparar simil | CNAII | THI |  |  | PENDIENTE
84 |  | RePARACION SIMIL | Preparacion de probetas de vainas | CNAII | Taller |  |  | PENDIENTE
85 |  | RePARACION SIMIL | Listado de componentes para pruebas de presión | CNAII | Taller, ON |  |  | PENDIENTE
86 |  | RePARACION SIMIL | Pruebas de presión | CNAII | ON, GA |  |  | PENDIENTE
87 |  | RePARACION SIMIL | Pruebas con zapatas elásticas | CNAII | ON, GA |  |  | PENDIENTE
88 |  | RePARACION SIMIL | Retiro de zapatas elásticas de SP | CNAII | ON, GA |  |  | PENDIENTE
89 | 2020-05-01 | Contaminacion R1343a | Definición filtro partículas | LCHF | PB, AA, VM | Set 2020 |  | REALIZADO
90 |  | Contaminacion R1343a | Análisis de muestra de residuos | LCHF | VM, Fab Gen |  |  | PENDIENTE
91 |  | Contaminacion R1343a | Compra filtro particulas, adaptadores y mangueras | LCHF | VM,AA |  |  | PENDIENTE
92 |  | Contaminacion R134a | Montaje en loop filtro particulas | LCHF | Taller |  |  | PENDIENTE
93 |  | Contaminacion R134a | Circulación de R134a e inspección filtro | LCHF | VM, Taller |  |  | PENDIENTE
94 |  | Contaminacion R1343a | Seguimiento análisis de muestra aceite | LCHF | VM |  |  | EN PROCESO
95 |  | Contaminacion R1343a | Estudiar que filtros pueden ser adecuados | LCHF | AA | 2020-09-01 |  | REALIZADO
96 |  | Instr | Retiro de PY1004 y verificación funcionamiento (Salida SP) | CNAII | NS,VM |  |  | PENDIENTE
97 |  | Instr | Verificación de PY1006 (salida de AB005) | LCHF | NS, VM |  |  | PENDIENTE
98 |  | Tc móviles | Repegado bujes nylon | CNAII | NS,GA
99 |  | Tc móviles | TC móvil defectuosa (4C), inspeccionar y reemplazar | CNAII | ON? |  |  | PENDIENTE
100 |  | Tc móviles | Reemplazar carrier c prisionero dañado, inspeccionar todos los prisioneros de carriers | CNAII | ON? |  |  | PENDIENTE
101 |  | Instr | Revisar conexiones TE 209 y TE210 | LCHF | DO, NS |  |  | PENDIENTE
102 |  | Tc móviles | Aislar prisioneros de los carriers | CNAII | DV |  |  | PENDIENTE
103 |  | Armado SP | Listado de espárragos, bulones y o´rings a reemplazar | CNAII | EG |  |  | PENDIENTE
104 |  | Armado SP | Compra espárragos, bulones y o´rings a reemplazar | CNAII | VM, AA |  |  | PENDIENTE
105 |  | SIAC | Revisar archivos adquisicion (Status de fuente nunca se activa) | CNAII | DO-NS |  |  | PENDIENTE
106 |  | SIAC | Programar guardado de corriente en el programa de adquisicion y tension en placa | CNAII | DO, NS |  |  | PENDIENTE
107 |  | Seguridad loop | Elaborar protocolo ante fuga | LCHF |  |  |  | PENDIENTE
108 |  | Seguridad loop | Colocar llave encendido extractores y baliza operación | LCHF | Taller |  |  | PENDIENTE
109 |  | Seguridad loop | Compra protectores faciales, guantes criogenicos y baliza | LCHF | VM, AA |  |  | PENDIENTE
110 |  | Mant válvulas | Verificacion grasa, movimiento, ajuste bulones | LCHF | Taller |  |  | PENDIENTE
111 |  | AS001 (Torre) | Lubricacion cojinete eje ventilador, estado y tension de correa, lubricación de motor, limpieza bandeja inferior | LCHF | Taller |  |  | PENDIENTE
112 |  | BY001 | Limpieza filtro Y secundario | LCHF | Taller |  |  | PENDIENTE
113 |  | BR004 | Inspección/eventual limpieza, verificación flotante | LCHF | Taller |  |  | PENDIENTE
114 |  | AB002 | Cambio aceite hidráulico y aceite cojinetes | LCHF | Taller |  |  | PENDIENTE
115 |  | MTD | Aspirar fuentes | LCHF | NS, GA |  |  | PENDIENTE
116 |  | EG001 | Poner en marcha | LCHF | Taller, NS |  |  | PENDIENTE
117 |  | EG001 | Revision filtros, pérdida líquidos, tensión baterías, | LCHF | Taller, NS |  |  | PENDIENTE
118 |  | Extractores | Revision y limpieza rejillas | LCHF | NS, VM |  |  | PENDIENTE
119 |  | SIAC | Los datos de potencia figuran como texto, cambiar | CNAII | NS, DO |  |  | PENDIENTE
120 |  | SIAC | Diseño batea contención ante fugas | CNAII | NS, DO, DV, Taller |  |  | PENDIENTE
121 |  | RePARACION SIMIL | Pedir zapatas elásticas y sep elásticos a CONUAR | CNAII | VM |  |  | PENDIENTE
122 |  | Contaminacion R134a | Lay out de circuito para colocación filtro partículas | LCHF | PB, VM |  |  | PENDIENTE
123 |  | Contaminacion R134a | Elección de iman para retencion partículas | LCHF | PB, VM |  |  | PENDIENTE
124 |  | Contaminacion R134a | Diseño alojamiento iman y elección de lugar para colocar | LCHF | DV, TALLER |  |  | PENDIENTE
125 |  | Contaminacion R134a | Compra iman y materiales sujeción | LCHF | VM, AA |  |  | PENDIENTE
126 |  | Contaminacion R134a | Colocación de iman en parte baja del circuito | LCHF | TALLER |  |  | PENDIENTE
127 |  | SP CNAII | Agregado malla en lumbreras de caño canal: definir tamaño malla | CNAII |  |  |  | PENDIENTE
128 |  | SP CNAII | Agregado malla en lumbreras de caño canal: cálculo de DP | CNAII |  |  |  | PENDIENTE
129 |  | SP CNAII | Agregado malla en lumbreras de caño canal: diseño | CNAII |  |  |  | PENDIENTE
130 |  | SIAC | Poner valor de potencia total (Pvc+P1c+2*P2c+3*P3c) | CNAII | DO-NS |  |  | PENDIENTE
131 |  | SIAC | Ver punto decimal de archivos al importar a Excell | CNAII | DO-NS |  |  | PENDIENTE
132 |  | SIAC | Uniformizar tiempos muestreo con SCADA | CNAII | DO-NS |  |  | REVISAR
133 |  | Prestamo seguridad | Buscar Dpcell hasta 400 Pa | Lab | NS,AA |  | El Mas pequeño es 50mbar aprox 5000Pa | REALIZADO
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

## Datos
| ESTADO | SECTOR - Proyecto | Abreviaturas
| REALIZADO | LAB
| EN PROCESO | CNAII | GC | Gestion Calidad
| PENDIENTE | LCHF | GE | Grupo electrogeno
| ----- | -----
RESPONSABLES
AA: Alejandra Azcona
DO: Dario Osorio
EG: Ezequiel Garcia
IC: Ignacio Catalano
VM: Viviana Masson
PB: Pilar Bravo

## Taller Nov 2020
TAREAS THILAB - TALLER NOV 2020
TEMA | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | Sector/ Proyecto | ESTADO | OBS
AB002 | Inspección cantidad aceite AB002 | LCHF | PENDIENTE
Mant Loop | Eventual cambio de membrana y otros AB 002 | LCHF | PENDIENTE
Mant Loop | Revision bomba vacío | LCHF | PENDIENTE
Mant Loop | Desarme e inspeccion cono bruja | LCHF | PENDIENTE
Mant Loop | Reemplazo cono bruja | LCHF | PENDIENTE
Mant Loop | Revisión/reparación VF001 | LCHF | PENDIENTE | Valvula bomba enlatada
RePARACION SIMIL | Evaluar otras propuestas para reparar simil | CNAII | PENDIENTE | Soldadura?
RePARACION SIMIL | Cortado y agujereado probetas Inconel |  |  | con ON
RePARACION SIMIL | Listado de componentes para pruebas de presión | CNAII | PENDIENTE | con ON
Contaminacion R1343a | Montaje en loop filtro particulas | LCHF | PENDIENTE | con VM
Contaminacion R1343a | Circulación de R134a e inspección filtro | LCHF | PENDIENTE | con VM
Contaminacion R1343a | Colocación de iman en parte baja del circuito | LCHF | PENDIENTE | con VM
Tc móviles | Construccion de baño térmico para calibración de TC incluyendo lanzas | CNAII | PENDIENTE | con DV
Seguridad loop | Colocar llave encendido extractores y baliza operación | LCHF | PENDIENTE
Mensula | Fijar la de retorno al secundario | LCHF | PENDIENTE
Grupo electrógeno | Sensor de nivel, ver si se puede aislar de baba | LCHF | PENDIENTE
AI001 - Bomba vacío | Revisar aceite y filtro - Mimo por agotamiento | LCHF | PENDIENTE
Loop | Colocar tablero con guardamotores y teclas de luces | LCHF | PENDIENTE
Loop chico | Reubicar loop mas cerca de la torre | LABORATORIO | EN PROCESO
Loop Carem | Terminar armado | LABORATORIO | PENDIENTE | con ON
Seguridad loop | Estructuras acceso Tks hidroneum | LCHF | PENDIENTE | con DV
Seguridad loop | Estructuras acceso Tk control volumen | LCHF | PENDIENTE | con DV
Seguridad loop | Cambio lugar tensor techo nivel sup loop | LCHF | PENDIENTE | con DV
Seguridad loop | Baranda en conector superior e inferior SP | LCHF | EN PROCESO | con DV